|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Akzeptanzkriterien | VK intra-Assay | erfüllt |
| VK inter-Assay | erfüllt |
| Korrelation r | erfüllt |
| Regression | erfüllt |
| Differenz MW | erfüllt |
| Differenz individ. | erfüllt |
|  |  |
|  |  |

* wenige Werte > 0.4 umol/l 🡺 da Referenz- bzw. Messbereich bis 1.2 umol/l, sollten Werte > 0.4 umol/l kritisch beurteilt, ggf. mit Vergleichsmessungen absichern
* Die verglichenen Methoden sind austauschbar
* Kein klinisch relevanter «total error»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Datum: | 06.08.2020 |
|  |  |
| Visum: | SSt |
|  |  |
| Finale Auswertungs-dokumente: | AripiM\_MV20Q3.xlsx, AripiM\_MV20Q3.mc1 |
|  |  |
| Versionsänderungen: |  |